Инструкция

по поверке и настройке терморегуляторов

ТП403, ТП703

Поверку терморегуляторов проводить следующим образом:

- Замкните накоротко контакты «+» и «-» входного разъема;

- Рядом с датчиком температуры, расположенным на задней стенке терморегулятора, разместите термометр с погрешностью ( 0,3 оС, обеспечив его тепловой контакт с ним;

- Включите регулятор в сеть при одновременно нажатых кнопках ( и АВТ/ВВОД, при этом на индикаторе на месте номера участка появляется НО (настройка смещения для термопары ПР). После отпускания кнопок на индикаторе значение температуры для ТПР. Прогрейте регулятор в течение 15 минут.

- После прогрева установите на индикаторе (кнопками ( или () 0(1 и нажмите кнопку АВТ/ВВОД.

- На индикаторе появляется Н1 (настройка коэф-та передачи) - значение температуры для ТПР. Разомкните контакты «+» и «-» и подайте на них напряжение 13,008 мВ; для этого можно использовать потенциометр ПП-63 или аналогичный (контроль осуществляйте цифровым вольтметром с классом точности не ниже 0,015, например, Щ1516); кнопками ( или ( установите 1750 на индикаторе; нажмите кнопку АВТ/ВВОД. Замкните контакты «+» и «-».

- На индикаторе появляется Н2 (настройка смещения для ТПП) - значение температуры для ТПП. Кнопками ( или ( установите значение температуры, равное показанию контрольного термометра; нажмите кнопку АВТ/ВВОД.

- Аналогично предыдущему пункту произведите настройку смещения для термопар ХА, ХК, ВР (режимы Н3, Н4, Н5).

- После настройки в режиме Н5 нажмите кнопку АВТ/ВВОД, на индикаторе опять режим Н0.  Кнопками  ( или ( установите на индикаторе 0(1 (показания индикатора в этом режиме могли измениться после установки коэффициента передачи) и нажмите кнопку АВТ/ВВОД.

- Выключите регулятор. Режим настройки закончен.

НАСТРОЕЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ В РЕЖИМАХ Н0…Н5 АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПИСЫВАЮТСЯ В ПАМЯТЬ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА; ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАРУШЕНИЯ НАСТРОЙКИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПРОВОДИТЬ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННОЙ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ.

# Text boxes

Утверждаю:

# И.М. Фляш

# Генеральный директор

# НПК  «ВАРТА»

22 декабря 2002года