Инструкция

по поверке и настройке терморегуляторов

ТП402, ТП702

Настройку терморегуляторов проводить следующим образом:

- Замкните накоротко контакты «+» и «-» входного разъема;

- Рядом с датчиком температуры, расположенным на задней стенке терморегулятора, разместите термометр с погрешностью ( 0,3 оС, обеспечив его тепловой контакт с ним;

- Включите регулятор в сеть при одновременно нажатых кнопках ( и АВТ/СТОП, при этом на индикаторе появляется НО (настройка смещения для термопары ПР), мигает МЕМ. После отпускания кнопок на индикаторе значение температуры для ТПР. Прогрейте регулятор в течение 15 минут.

- После прогрева установите на индикаторе (кнопками ( или () 0(1 и нажмите кнопку АВТ/СТОП.

- В момент нажатия кнопки на индикаторе появляется Н1 (настройка коэф-та передачи), после отпускания - значение температуры для ТПР. Разомкните контакты «+» и «-» и подайте на них напряжение 13,008 мВ; для этого можно использовать потенциометр ПП-63 или аналогичный (контроль осуществляйте цифровым вольтметром с классом точности не ниже 0,015, например, Щ1516); кнопками ( или ( установите 1750 на индикаторе; нажмите кнопку АВТ/СТОП.

- В момент нажатия кнопки на индикаторе появляется Н2 (настройка смещения для ТПП), после отпускания - значение температуры для ТПП. Замкните контакты «+» и «-». Кнопками ( или ( установите значение температуры, равное показанию контрольного термометра; нажмите кнопку АВТ/СТОП.

- Аналогично предыдущему пункту произведите настройку смещения для термопар ХА, ХК, ЖК (режимы Н3, Н4, Н5).

- После настройки в режиме Н5 нажмите кнопку АВТ/СТОП, на индикаторе опять режим Н0.  Кнопками  ( или ( установите на индикаторе 0(1 (показания индикатора в этом режиме могли измениться после установки коэф-та передачи) и нажмите кнопку АВТ/СТОП.

- Выключите регулятор. Режим настройки закончен.

НАСТРОЕЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ В РЕЖИМАХ Н0…Н5 АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПИСЫВАЮТСЯ В ПАМЯТЬ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА; ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАРУШЕНИЯ НАСТРОЙКИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПРОВОДИТЬ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННОЙ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ.

# Text boxes

Утверждаю:

# И.М. Фляш

# Генеральный директор

# НПК  «ВАРТА»

28 августа 1998 года